## 01 ACEL SIN MASA
CLIENTE | MARCA | MODELO | NO.SERIE | REGISTRO. INT INTERNO
EQUILIBRA | PCB | 394C06 | LW15705
TEMPERATURA °C | HUMEDAD RELATIVA %
19.22 | 42.42
PROMEDIOS | Y | DESVIACIONES | ESTANDAR | DE | CALIBRACION
CANAL 0 | FREC.CNL 0 | THD CNL 0 | CANAL 1 | FREC CNL 1 | THD CNL 1
1005.4633 | 159.1774 | 0.45546 | NaN | 0 | 0
0.76003 | 0.001549 | 0.067935 | NaN | 0 | 0
CANAL 0 | FREC.CNL 0 | THD CNL 0 | CANAL 1 | FREC.CNL 1 | THD CNL 1
1005.4927 | 159.1776 | 0.37144 | NaN | 0 | 0
1005.1909 | 159.1761 | 0.3618 | NaN | 0 | 0
1006.0756 | 159.1738 | 0.40613 | NaN | 0 | 0
1005.4949 | 159.1774 | 0.40139 | NaN | 0 | 0
1006.4698 | 159.1786 | 0.43453 | NaN | 0 | 0
1005.585 | 159.176 | 0.39162 | NaN | 0 | 0
1005.7277 | 159.1773 | 0.54998 | NaN | 0 | 0
1005.545 | 159.178 | 0.47794 | NaN | 0 | 0
1006.3556 | 159.178 | 0.51082 | NaN | 0 | 0
1005.77 | 159.177 | 0.55153 | NaN | 0 | 0
1006.3437 | 159.1767 | 0.52148 | NaN | 0 | 0
1006.3405 | 159.1771 | 0.56276 | NaN | 0 | 0
1005.5335 | 159.1774 | 0.56277 | NaN | 0 | 0
1005.1157 | 159.1777 | 0.56419 | NaN | 0 | 0
1005.7617 | 159.1759 | 0.54836 | NaN | 0 | 0
1006.4337 | 159.1788 | 0.51938 | NaN | 0 | 0
1006.1965 | 159.1769 | 0.5602 | NaN | 0 | 0
1005.7349 | 159.1771 | 0.55317 | NaN | 0 | 0
1006.0933 | 159.1788 | 0.49224 | NaN | 0 | 0
1005.2363 | 159.1766 | 0.43065 | NaN | 0 | 0
1006.0096 | 159.1785 | 0.41808 | NaN | 0 | 0
1006.206 | 159.1788 | 0.53304 | NaN | 0 | 0
1004.8877 | 159.1711 | 0.48326 | NaN | 0 | 0
1004.1072 | 159.1781 | 0.38716 | NaN | 0 | 0
1004.4068 | 159.1775 | 0.39656 | NaN | 0 | 0
1004.706 | 159.1784 | 0.40681 | NaN | 0 | 0
1004.8677 | 159.178 | 0.39528 | NaN | 0 | 0
1004.6513 | 159.1785 | 0.39179 | NaN | 0 | 0
1004.288 | 159.1771 | 0.38325 | NaN | 0 | 0
1004.7732 | 159.1787 | 0.38955 | NaN | 0 | 0
1005.6725 | 159.1777 | 0.47403 | NaN | 0 | 0
1005.0436 | 159.1763 | 0.38795 | NaN | 0 | 0
1004.0065 | 159.1781 | 0.38386 | NaN | 0 | 0
1003.9382 | 159.1775 | 0.38275 | NaN | 0 | 0
1004.5908 | 159.1796 | 0.40269 | NaN | 0 | 0
1006.3395 | 159.1772 | 0.40677 | NaN | 0 | 0
1005.2899 | 159.1804 | 0.437 | NaN | 0 | 0
1006.7805 | 159.1768 | 0.4599 | NaN | 0 | 0
1005.8854 | 159.1765 | 0.39394 | NaN | 0 | 0
1005.615 | 159.1772 | 0.44839 | NaN | 0 | 0
FECHA Y HORA | 2022-02-03 10:10

## 05 DATOS EQUIPO
ENES
CALCULOS PARA LA CALIBRACIÓN DE CALIBRADOR DE ACELERÓMETROS
|  | Nombre de Equipo: | CALIBRADOR DE ACELEROMETROS
|  |  | FECHA: | 2022-02-03 10:10
|  | CANAL 0 |  |  |  |  | CANAL 1
|  | Datos del Cliente |  |  |  | Datos del Cliente
|  | CLIENTE: | ENES |  |  | CLIENTE: | ENES 2
|  | MARCA: | EN1 |  |  | MARCA: | 0
|  | MODELO: | LAXCE |  |  | MODELO: | 0
|  | NO. DE SERIE: | 1234 |  |  | NO. DE SERIE: | 0
|  | NO. DE IDENTIFICACIÓN: | 0 |  |  | NO. DE IDENTIFICACIÓN: | 0
ACELERÓMETRO PATRÓN | [5 empty] | ACELERÓMETRO PATRÓN
| MARCA: | Brüel & Kjær |  |  |  | MARCA:
| MODELO: | 4519 |  |  |  | MODELO:
| NO. DE SERIE: | 61101 |  |  |  | NO. DE SERIE:
PESO ACELERÓMETRO PATRÓN: | PAP | 11.35 | g |  | PESO ACELERÓMETRO PATRÓN: | PAP | 11.35 | g
PESO MASA M1: | PM1 | 42.3 | g |  | PESO MASA M1: | PM1 | 42.4 | g
PESO MASA M2: | PM2 | 84.8 | g |  | PESO MASA M2: | PM2 | 84.8 | g
PESO MASA M3: | PM3 |  | g |  | PESO MASA M3: | PM3 |  | g
PESO OPRESOR CHICO OCHcobre: | P0CH | 0.7 | g |  | PESO OPRESOR CHICO OCHcobre: | P0CH | 0.4 | g
PESO OPRESOR GRANDE OGD: | P0GD | 1.2 | g |  | PESO OPRESOR GRANDE OGD: | P0GD | 0.9 | g
PESO OPRESOR MEDIANO OMED: | P0MD | 1.2 | g |  | PESO OPRESOR MEDIANO OMED: | P0MD | 0.9 | g
PESO OPRESOR CHICO OCHcobre: | P0CH2 |  |  |  | PESO OPRESOR CHICO OCHcobre: | P0CH2
sin masa | masa 1 | masa 2 | masa 3 |  | sin masa | masa 1 | masa 2 | masa 3
12.05 | 55.55 | 98.05 | 141.55 |  | 12.25 | 55.05 | 97.45 | 140.75
|  |  | TEMPERATURA: | 19.22 | oC
|  |  | HUMEDAD: | 42.42 | %

## ACEL TRANS
VIBRACIÓN TRANSVERSAL | [6 empty] | Incertidumbre Acelerómetro Triaxial Kistler Mod 8792A500 NS C102744 | [8 empty] | Incertidumbre Amplificador Patrón ( NEXUS 2693 CANAL 3 SENSIBILIDAD DE 100) | [8 empty] | Incertidumbre TARJETA NI USB 4431 CANAL 0
Masa | Frecuencia | Tensión patrón mV | Tensión patron desv, [mV] | Sensibilidad Patrón | Sensibilidad nexus | Aceleración RMS Referencia | Incertidumbre Original(%) | Tipo Distr B. Normal. K= | Inc. Estandar | Coef. Sens. | Contribución | GdL Δui | GdL total | Ui4(y) | Uc2 | Incertidumbre original | Tipo Distr B. Normal. K= | Inc. Estandar | Coef. Sens. | Contribución | GdL Δui (%) | GdL total | Ui4(y) | Uc2 | Error mV/V | Tensión corregida | Incertidumbre original | Tipo Distr Unidad | Tipo Distr B. Normal. K= | Certificado Inc. Estandar | Resolución:B. Normal. K= | Resolución: resolución | Resolución: Inc. Estandar | Repetibilidad: Distribición | Repetibilidad: lecturas | Repetibilidad: Inc. Estandar | Uc | Coef. Sens. | Contribucion | GdL total | Ui4(y) | Uc2
Aceleración Eje X | 160 | 18.4733 | 2.3599 | 1.067 | 99.95 | 0.17318 | 0.5 | 2 | 0.0026675 | 0.16234 | 0.00043305 | 3 | 555.5556 | 6.3302e-17 | 1.8753e-07 | 0.05 | 2 | 0.024988 | 0.0017331 | 4.3305e-05 | 10 | 50 | 7.0336e-20 | 1.8753e-09 | 0.223 | 18.4691 | 27 | μV/V | 2 | 0.00024933 | 2 | 0.001 | 0.00028868 | A normal | 40 | 0.37314 | 0.37314 | -0.0093768 | -0.0034988 | 39 | 3.8426e-12 | 1.2242e-05
Aceleración Eje Y | 160 | 2.0867 | 0.015794 | 1.042 | 99.95 | 0.17 | 0.5 | 2 | 0.002605 | 0.019228 | 5.0089e-05 | 3 | 555.5556 | 1.133e-20 | 2.5089e-09 | 0.05 | 2 | 0.024988 | 0.00020046 | 5.0089e-06 | 10 | 50 | 1.2589e-23 | 2.5089e-11 | 0.223 | 2.0862 | 27 | μV/V | 2 | 2.8164e-05 | 2 | 0.001 | 0.00028868 | A normal | 40 | 0.0024973 | 0.002514 | -0.0096017 | -2.4139e-05 | 39 | 8.706e-21 | 5.827e-10

## INCERTIDUMBRES
Incertidumbre de acelerómetros _Vibración Transversal | [6 empty] | Incertidumbre Acelerometro Patron ( B & K Mod 4371 NS 1781565 | [8 empty] | Incertidumbre Amplificador Patrón ( NEXUS 2693 CANAL 1 SENSIBILIDAD DE 100 ) | [8 empty] | Incertidumbre TARJETA NI USB 4431 CANAL 0 | [17 empty] | THD | [7 empty] | Vibración Transversal | [8 empty] | Incertidumbre combinada
Masa | Frecuencia | Tension patron_mV | Tension patron_desv, [mV] | Sensibilidad_Patron | Sensibilidad_nexus | Aceleracion RMS_Referencia | Incertidumbre Original(%) _ CNM-CC-510-118-2020 | Tipo Distr_B. Normal. K= | Inc. Estandar | Coef. Sens. | Contribucion | GdL_Δui | GdL_total | Ui4(y) | Uc2 | Incertidumbre original (%)_CNM-CC-510-028/2021 | Tipo Distr_B. Normal. K= | Inc. Estandar | Coef. Sens. | Contribucion | GdL_Δui (%) | GdL_total | Ui4(y) | Uc2 | Error_mV/V | Tension corregida | Incertidumbre original_ CNM-CC-510-011-2021 | Tipo Distr_Unidad | Tipo Distr_B. Normal. K= | Certificado Inc. Estandar | Resolucion_B. Normal. K= | Resolucion_resolucion | Resolucion_Inc. Estandar | Repetibilidad_Distribicion | Repetibilidad_lecturas | Repetibilidad_Inc. Estandar | Uc | Coef. Sens. | Contribucion | GdL_total | Ui4(y) | Uc2 | frecuencia | THD % | THD | Coef. Sens | contribucion | GDL | Ui4(y) | Uc2 | frecuencia | TO % | Resultados | TO | Coef. Sens | contribucion | GDL | Ui4(y) | Uc2 | Uc2 | Contribucion %_ Patron | Contribucion %_ A. patron | Contribucion %_ M. Patrón | Contribucion %_THD | Contribucion %_OT | Uc | Veffectivos | K | Uexp | Urel | Urel Certificado
Acelerómetro | 160 | 1005.4633 | 0.76003 | 1.015 | 99.8 | 9.9237 | 0.5 | 2 | 0.0025375 | 9.7792 | 0.024815 | 3 | 555.5556 | 6.8251e-10 | 0.00061577 | 0.05 | 2 | 0.02495 | 0.099458 | 0.0024815 | 10 | 50 | 7.5835e-13 | 6.1577e-06 | 0.223 | 1005.2391 | 27 | μV/V | 2 | 0.013571 | 2 | 0.001 | 0.00028868 | A normal | 40 | 0.12017 | 0.12094 | -0.009872 | -0.0011939 | 39 | 5.2091e-14 | 1.4253e-06 | 160 | 0.45546 | 0.0026296 | 9.9237 | 0.026095 | 39 | 1.189e-08 | 0.00068097 | 160 | 0.97349 | 3 | 0.0068836 | 9.9237 | 0.068311 | 39 | 5.5833e-07 | 0.0046664 | 0.0059707 | 10.3133 | 0.10313 | 0.023872 | 11.4053 | 78.1545 | 0.07727 | 62 | 2.0411 | 0.15772 | 1.589% | 1.6%
Acelerómetro y masa 1 | 160 | 1003.8728 | 0.35744 | 1.015 | 99.8 | 9.908 | 0.5 | 2 | 0.0025375 | 9.7637 | 0.024775 | 3 | 555.5556 | 6.7821e-10 | 0.00061382 | 0.05 | 2 | 0.02495 | 0.099301 | 0.0024775 | 10 | 50 | 7.5356e-13 | 6.1382e-06 | 0.223 | 1003.649 | 27 | μV/V | 2 | 0.013549 | 2 | 0.001 | 0.00028868 | A normal | 40 | 0.056517 | 0.058119 | -0.009872 | -0.00057375 | 39 | 2.7786e-15 | 3.2919e-07 | 160 | 0.40729 | 0.0023515 | 9.908 | 0.023299 | 39 | 7.5555e-09 | 0.00054283 | 160 | 0.97349 | 3 | 0.0068836 | 9.908 | 0.068203 | 39 | 5.5481e-07 | 0.0046516 | 0.0058147 | 10.5564 | 0.10556 | 0.0056613 | 9.3355 | 79.9969 | 0.076254 | 60 | 2.0425 | 0.15575 | 1.572% | 1.6%
Acelerómetro y masa 2 | 160 | 995.1359 | 0.47305 | 1.015 | 99.8 | 9.8218 | 0.5 | 2 | 0.0025375 | 9.6788 | 0.02456 | 3 | 555.5556 | 6.549e-10 | 0.00060319 | 0.05 | 2 | 0.02495 | 0.098436 | 0.002456 | 10 | 50 | 7.2767e-13 | 6.0319e-06 | 0.223 | 994.914 | 27 | μV/V | 2 | 0.013431 | 2 | 0.001 | 0.00028868 | A normal | 40 | 0.074796 | 0.075993 | -0.009872 | -0.0007502 | 39 | 8.1216e-15 | 5.628e-07 | 160 | 0.67052 | 0.0038713 | 9.8218 | 0.038023 | 39 | 5.3592e-08 | 0.0014457 | 160 | 0.97349 | 3 | 0.0068836 | 9.8218 | 0.067609 | 39 | 5.3574e-07 | 0.004571 | 0.0066265 | 9.1027 | 0.091027 | 0.0084932 | 21.8172 | 68.9806 | 0.081403 | 74 | 2.0344 | 0.1656 | 1.686% | 1.7%
Acelerómetro y masa 3 | 160 | 989.2016 | 0.63237 | 1.015 | 99.8 | 9.7632 | 0.5 | 2 | 0.0025375 | 9.621 | 0.024413 | 3 | 555.5556 | 6.3942e-10 | 0.00059601 | 0.05 | 2 | 0.02495 | 0.097849 | 0.0024413 | 10 | 50 | 7.1047e-13 | 5.9601e-06 | 0.223 | 988.981 | 27 | μV/V | 2 | 0.013351 | 2 | 0.001 | 0.00028868 | A normal | 40 | 0.099986 | 0.10087 | -0.009872 | -0.00099582 | 39 | 2.5215e-14 | 9.9166e-07 | 159.8059 | 1.4256 | 0.0082309 | 9.7632 | 0.08036 | 39 | 1.0693e-06 | 0.0064577 | 159.8059 | 0.97349 | 3 | 0.0068836 | 9.7632 | 0.067206 | 39 | 5.2308e-07 | 0.0045166 | 0.011577 | 5.1481 | 0.051481 | 0.0085656 | 55.7788 | 39.013 | 0.1076 | 84 | 2.0302 | 0.21845 | 2.237% | 2.3%
Note on E4: secon: Actualizado a certificado 2020
Note on F4: secon: Actualizado a certificado 2021 2693

## 07 RESULT ACEL
FACTOR RMS
1.4142
RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN EN ACELERACIÓN EN EL SISTEMA CON TARJETA DE ADQUISICION | [9 empty] | CA04 2021 | [5 empty] | CA 2020
| PESOS TOTALES: | PAP+= | 12.05 | PAP+PM1+PCH= | 55.55 | PAP+PM2+OPgd= | 98.05 | PAP+PM3+M2+OPCh+OPcch= | 141.55
HOJA DE CÁLCULOS VALIDADA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (CELSO GUILLERMO GARCÍA DÍAZ) |  | SIN MASA |  | MASA 1 |  | MASA 2 |  | MASA 3 |  | Masa agregada (g) | Aceleración (m/s2) RMS | Frecuencia (Hz) | THD |  |  | Masa agregada (g) | Aceleración (m/s2) RMS | Frecuencia (Hz) | THD
|  | EPATRÓN (Mv) | Frec. (Hz) | EPATRÓN (Mv) | Frec. (Hz) | EPATRÓN (Mv) | Frec. (Hz) | EPATRÓN (Mv) | Frec. (Hz) | 11.92 | 9.8929 | 161.5299 |  |  |  | 11.92 | 9.8929 | 161.5299
|  | 1005.4633 | 159.1774 | 1003.8728 | 159.1808 | 995.1359 | 159.1852 | 989.2016 | 159.1893 | 55.27 | 9.9096 | 161.7088 |  |  |  | 55.27 | 9.9096 | 161.7088
|  | SIN MASA |  | MASA 1 |  | MASA 2 |  | MASA 3 |  | 12.05 | 9.94 | 159.1853 | 0.40773 | -0.2012%
CANAL 0 | Promedio | 1005.4633 | 159.1774 | 1003.8728 | 159.1808 | 995.1359 | 159.1852 | 989.2016 | 159.1893 | 55.55 | 9.87 | 159.1874 | 0.39715 | 0.4053%
| Desv. Std. | 0.76003 | 0.001549 | 0.35744 | 0.000666 | 0.47305 | 0.000584 | 0.63237 | 0.00051 | 98.05 | 9.78 | 159.1912 | 0.65827 | 0.409%
| Acel. Prom. (m/s2) rms | 9.9259 |  | 9.9102 |  | 9.8239 |  | 9.7654 |  | 141.55 | 9.66 | 159.1953 | 1.5809 | 1.035%
| DISTORSION ARM. | 0.45546 |  | 0.40729 |  | 0.67052 |  | 1.4256
| Incert. "A" | 2.0141 | 0.0041049 | 0.94723 | 0.0017649 | 1.2536 | 0.0015476 | 1.6758 | 0.0013515
| DATOS PARA CERTIFICADO | [12 empty] | Tol PCB | 3% | 1%
| Masa agregada (g) | Aceleración (m/s2) RMS | Frecuencia (Hz) | THD | nominal | Sensibilidad Nexus @ 160 Hz CH1 -10mv |  | PROMEDIOS DEL PATRÓN | [5 empty] | Nominal | Error Acel (%) | Error en Frec
| 12.05 | 9.92 | 159.1774 | 0.45546 | 9.81 | 2692 (Medias) | 2693 (Medias) | EPATRÓN (mV) | 998.4184 |  |  |  |  | 10 | -0.8 | -0.014218
| 55.55 | 9.91 | 159.1808 | 0.40729 | 9.81 | 99.87 | 99.79 | Frecuencia(hz) | 159.1832 |  |  |  |  | 10 | -0.9 | -0.012073
| 98.05 | 9.82 | 159.1852 | 0.67052 | 9.81 |  | 99.8 | [6 empty] | 10 | -1.8 | -0.009267
| 141.55 | 9.76 | 159.1893 | 1.4256 | 9.81 | SENSIBILIDAD ACELERÓMETRO: |  | 1.015 | pC/ms-2 @ 160 Hz |  |  |  |  | 10 | -2.4 | -0.0066935
[6 empty] | SENSIBILIDAD NEXUS (CH1): |  | 99.8 | mV/pC
[6 empty] | SENSIBILIDAD CONJUNTO: | sin masa | 101.297 | mV/ms-2
[6 empty] | SENSIBILIDAD CONJUNTO: | con masa | 101.297
GRÁFICA PARA CERTIFICADO